重要提示：本项目需求书属内部资料，供应商负有保密义务，未经采购人同意，不得向任何与此项目无关的第三方透露。
带“★”的为必须满足内容，否则作为无效投标处理，不予接受；带“▲”的为重要内容，不满足将严重影响评分；其他技术或服务内容不满足的将影响一般评分。
一、项目背景介绍

1.项目名称和预算金额

项目名称：海口海关2026年“两新”实验室仪器设备更新项目（分散采购部分）。

预算金额：124.46万元，其中海口海关技术中心57.53万元，海口海关动植物检疫中心66.93万元。

2.采购项目的功能和目标

为加快推动我关实验室仪器设备更新换代，有效提升关区实验室检测能力。

3.采购项目需实现的政府采购政策目标
无。

4.预算绩效目标等内容

拟采购实验室仪器设备8台（套），采购预算124.46万元（具体需求详见分配表），按招标文件要求到货、安装调试到位，通过项目实施更新换代老旧设备，有效提升关区实验室检测能力。

二、核心产品
核心产品：（四）超低温冰箱。

采购需求

（一）超微量天平
1.主要用途

用于样品称量、量值溯源、进口铜精矿测试。
2.特殊资质要求 

无。
3.主要技术参数

3.1量程范围：不大于6.1g；

★3.2感量：小于等于0.001mg；

3.3典型重复性（5%载荷）：不大于0.001mg。线性：不大于0.004mg；典型稳定时间：不超过10S；

3.4钛制称盘；配备电机驱动的防风罩，带红外传感器、感应开关；具有减少或消除静电干扰措施（例如：带导电涂层等）；

3.5全自动水平调节；具有随时间温度湿度变化触发的全自动内部校准功能；

3.6设备具备显示信息（报警、错误，校准情况等），在报警或错误情形下提供帮助和信息支持；数据输出方式和内容用户可自定义，打印预览，错误数据可进行无效处理；

3.7数据传输要求：设备需符合海关lims系统数据接入要求，采用HTTP+XML方式，上传全部检测项目数据及图谱。数据需为XML格式，字段、编码与海关lims系统一致；图谱支持PDF导出并自动上传至海关lims系统。需具备数据校验、重传机制，关键检测数据按海关要求定制，确保数据完整可追溯，适配互联互通及智慧海关建设需求。

4.主要配置

4.1超微量天平（百万分位）主机：1台；

4.2标准配置（至少包含一套E2等级标准砝码（检定合格））1套；

4.3配套有保证天平正常使用的专用天平台或基座1个；防护装置1个；

4.4天平物理隔离措施（铝合金框架推拉玻璃门隔断，颜色材质需与实验室整体风格保持一致，具体以现场踏勘为准）1项；
4.5备件：无。
4.6耗材：无。
（二）材料强力试验机
1.主要用途

用于纤维、纱线、纺织品、皮革毛皮、塑料制品等产品的强度测试，满足上述领域内所有国家标准、行业标准、国际标准相关测试方法，包括塑料制品的抗拉、抗弯、抗压、抗折等，纺织品拉伸、断裂伸长率、压缩、拉伸压缩往复、剥离、撕裂、顶破等各项力学实验。
2.特殊资质要求 

无。

3.主要技术参数

★3.1设备各项性能和配置应同时符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中附录A和GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》中5.6.5，5.8.1，6.5条要求；

3.2电子拉力机，承载力符合1.1条标准要求。示值相对误差、示值重复性相对误差、同轴度、位移示值误差等满足JJG 139-2014中不低于0.5级的要求；

3.3传感器自带负载保护；

3.4传感器具备自动识别和自动标定，具有即时校准检查功能；

3.5具有闭环控制和数据采集系统；

3.6具有可全面调速的驱动系统；

3.7具有安全防护系统；

3.8控制系统软件：满足1.1条测试要求相配套的软件控制系统，可根据1.1条标准要求，任意设置负荷力值和力值负荷时间进行试验；

3.9数据传输要求：设备需符合海关lims系统数据接入要求，采用HTTP+XML方式，上传全部检测项目数据及图谱。数据需为XML格式，字段、编码与海关lims系统一致；图谱支持PDF导出并自动上传至海关lims系统。需具备数据校验、重传机制，关键检测数据按海关要求定制，确保数据完整可追溯，适配互联互通及智慧海关建设需求。
4.主要配置

4.1主机（含各类传感器）1台； 

4.2工作站1套（预装控制软件和应用软件，配置最低应达到：相当于或优于8核心12线程，单核主频4.4GHz CPU，16GB内存，1T硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，含正版操作系统与仪器软件能兼容，27寸及以上液晶显示器，机箱背部具备USB3.0或以上插槽；配套文档打印输出设备1台）；
4.3符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中附录A和GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》中5.6.5，5.8.1，6.5条要求的配套夹具各一套。
（三）闭口闪点仪

1.主要用途

用于采用《SH/T 0768-2005》标准检测法检原油、成品油、石油化工产品及其他液体产品等的闪点。
2.特殊资质要求

无
3.主要技术参数

★3.1符合SH/T 0768标准测试要求；

▲3.2测量温度范围：-25℃～400℃；温度检测精度：±0.1℃；

3.3工作环境：-5℃～45℃，＜95%RH；

3.4压力检测范围：0～200kPa；

3.5测试样品量：1mL和2mL；

3.6测量效率：不小于12个样品/小时；

3.7点火装置：电弧点火；

3.8自动搅拌：磁力搅拌设计；

3.9制冷功能：设备自带制冷功能

3.10数据传输要求：设备需符合海关lims系统数据接入要求，采用HTTP+XML方式，上传全部检测项目数据及图谱。数据需为XML格式，字段、编码与海关lims系统一致；图谱支持PDF导出并自动上传至海关lims系统。需具备数据校验、重传机制，关键检测数据按海关要求定制，确保数据完整可追溯，适配互联互通及智慧海关建设需求。

4.主要配置

4.1 产品整机1套；试样杯座1个；1ml试样杯2个；2ml试样杯2个；冷水机1台；数据输出器1台。

（四）超低温冰箱

1.主要用途

用于血清等法检样品的低温长期保存。
2.特殊资质要求

无。
3.主要技术参数

★3.1内部容积：不小于680升；外部尺寸宽度或深度不大于890 mm；最低制冷温度≤-86℃，制冷温度可调节。

3.2制冷系统：2台压缩机进行制冷。

3.3具有过电流保护、断电记忆数据保护等多重保护功能。

3.4配备脚轮以及止动支撑底角。

3.5门把手上有挂锁孔，可加配挂锁。

3.6内门具有密封胶条。

3.7发生故障时，可进行高低温报警、传感器故障报警等提示。

4.主要配置

4.1冰箱1台。

4.2不少于40个原厂冻存架。

4.3说明书一份。

4.4不少于1000个适配冻存架的冻存盒。

（五）荧光PCR仪（1）

1.主要用途

用于对核酸（DNA/RNA）进行定量分析和定性检测，依托实时荧光信号采集与分析，实现对目标核酸的精准监测。 
2.特殊资质要求

无 。
3.主要技术参数

3.1. 反应体系：10 µL-120 µL。
★3.2. 激发光通道数不少于6个，单次检测样品数不少于96个。

3.3. 加热/冷却技术（温控方式）：半导体。

3.4. 激发光源：全波长。

3.5. 检测光波长范围：380nm-780nm。

3.6. 温度控制范围：4℃-100℃。

3.7. 控温精度：不大于0.1℃。

3.8. 梯度温度列数不少于12个。

3.9. 激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温专业光纤。

★3.10. 仪器连接工作站，并具备配套数据分析软件。

4.主要配置

4.1主机1台。

4.2说明资料1份。

4.3工作站1套（预装控制软件和应用软件，配置最低应达到：128线程，128G DDR5，1TB固态+20TB机械硬盘，显存24G，塔式机箱，27寸显示器，配套文档打印输出设备）。
（六）荧光PCR仪（2）

1.主要用途

用于对核酸（DNA/RNA）进行定量分析和定性检测，依托实时荧光信号采集与分析，实现对目标核酸的精准监测。 
2.特殊资质要求

无

3.主要技术参数

3.1. 反应体系：10 µL-120 µL。

★3.2. 激发光通道数不少于5个，单次检测样品数不少于96个。

3.3. 加热/冷却技术（温控方式）：半导体。

3.4. 激发光源：全波长。

3.5. 检测光波长范围：380nm-780nm。

3.6. 温度控制范围：4℃-100℃。

3.7. 控温精度：不大于±0.1℃。

3.8. 梯度温度列数不少于12个。

3.9. 激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温专业光纤。

★3.10. 仪器连接工作站，并具备配套数据或图形分析软件。

4.主要配置

4.1主机1台。

4.2说明资料1份。

4.3工作站1套（预装控制软件和应用软件，配置最低应达到：128线程，256G DDR5，1TB固态+20TB机械硬盘，显存24G，塔式机箱，27寸显示器，配套文档打印输出设备）。
（七）生化培养箱
1.主要用途

主要用于蛋白、核酸凝胶成像及分析。用于实验室模拟可控温、光照、黑暗环境的专用设备，为微生物、细胞、植物组织等样本提供稳定的生长或反应条件。
2.特殊资质要求

无

3.主要技术参数

★3.1内容积不小于90L。

▲3.2使用温度范围：-10～60℃；温度波动度不大于0.5℃。

3.3升温时间：20~52℃不大于20 min；降温时间：20~-4℃不大于60 min。

3.4运行功能：定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行。

3.5程序模式：1×30步，2×15步，3×10步。

3.6附加功能：温度补偿功能、锁键功能、停电补偿功能。

3.7安全装置：具备冷冻机过载继电器、过升防止器、过电流漏电保护开关、自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、SSR短路、自动过升防止）、异常时蜂鸣器报警等安全功能。

3.8搭配样品开盖设备。

4.主要配置

4.1主机1台。

4.2样品开盖设备1台。

4.3使用说明书1份。
（八）纯水机

1.主要用途

用于制备超纯水。
2.特殊资质要求

无

3.主要技术参数

3.1制水量: 不少于10-15升/小时（水温20℃时）。

3.2出水流量：不少于2.0升/分钟（水箱储水时）。

3.3纯水水质：电导率:1—5 μs/cm。

3.4超纯水水质：电阻率18.2 MΩ.cm、微颗粒物不大于1个/mL，微生物不大于1 cfu/mL，重金属离子不大于0.1 ppb，TOC不大于2 ppb，热源不大于0.001 EU/mL。

3.5可追溯水质各类指标。

3.6 具有自动判别和提示纯化柱、超纯柱、微滤、紫外灯等失效报警功能，具有断水自动停机功能。

★3.7 仪器可连接工作站，并配套分析水质指标的软件。

3.8 具有一键消毒功能。

4.主要配置

4.1主机1台。

4.2说明资料1份。

4.3工作站1套（预装控制软件和应用软件，配置最低应达到：48线程，64G DDR5，1TB固态，塔式机箱，27寸显示器，配套文档打印输出设备）。
★四、交货期

合同签订后30天内。

★五、质保期
安装调试经用户验收合格当天起，质保期3年。
售后服务要求

1.免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试，按验收标准逐项测试，直至达到各项验收要求。

2.维修时间：供货方7×24小时响应，维修人员能够3日内到达现场维修。

3.验收：设备安装调试并完成培训后应及时组织验收，经用户确认设备的品牌、型号、数量、配置以及所有技术参数符合采购文件、投标文件及其技术文件的具体指标，在用户提供的验收单上共同签字。

如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。如已支付货款的设备，甲方有权要求乙方退还该部分货物的已支付费用并承担该部分费用30%的违约金。如未支付货款的设备，在甲方发现之日或应当发现之日起1日内乙方无条件更换同类型或优于同类型的设备（提供佐证材料给甲方确认）并承担该部分设备30%的违约金。

4. 交货地点：按设备清单中的需求单位要求交货。

5. 提供终生维修、技术咨询等售后服务。

6.需计量校准的设备：设备通过验收后，由供货方组织计量校准并提供具有法定计量检定资质及获CMA或CNAS认可的计量机构出具的有效计量证书（具体详见“八、设备清单”）。
培训要求

1.现场培训：在设备到货后为买方免费提供1次现场培训，培训内容为设备的使用、维护等。

2. 现场免费培训至少2人直至能完全独立操作。

八、设备清单

	序号
	单位
	设备名称
	数量
	预算金额

（万元）
	计量要求
	交货地址及联系人

	1
	海口海关技术中心
	超微量天平
	1
	17.75
	设备通过验收后，由供货方组织计量校准并提供具有法定计量检定资质及获CMA或CNAS认可的计量机构出具的有效计量证书
	海南省海口市美兰区南贸大道6号D栋实验室

	2
	海口海关技术中心
	材料强力试验机
	1
	19.92
	设备通过验收后，由供货方组织计量校准并提供具有法定计量检定资质及获CMA或CNAS认可的计量机构出具的有效计量证书
	海南省海口市美兰区南贸大道6号D栋实验室

	3
	海口海关技术中心
	闭口闪点仪
	1
	19.86
	设备通过验收后，由供货方组织计量校准并提供具有法定计量检定资质及获CMA或CNAS认可的计量机构出具的有效计量证书
	海南省儋州市洋浦经济开发区新英湾大道9号实验室

	4
	海口海关动植物检疫中心
	超低温冰箱
	1
	9
	设备通过验收后，由供货方组织计量校准并提供具有法定计量检定资质及获CMA或CNAS认可的计量机构出具的有效计量证书
	海南省海口市秀英区海秀西路9号海口海关动植物检疫中心B1305室

	5
	海口海关动植物检疫中心
	荧光PCR仪（1）
	1
	19
	设备通过验收后，由供货方组织计量校准并提供具有法定计量检定资质及获CMA或CNAS认可的计量机构出具的有效计量证书
	海南省海口市秀英区海秀西路9号海口海关动植物检疫中心B1305室

	6
	海口海关动植物检疫中心
	荧光PCR仪（2）
	1
	19
	设备通过验收后，由供货方组织计量校准并提供具有法定计量检定资质及获CMA或CNAS认可的计量机构出具的有效计量证书
	海南省海口市秀英区海秀西路9号海口海关动植物检疫中心B1305室

	7
	海口海关动植物检疫中心
	生化培养箱
	1
	10.93
	设备通过验收后，由供货方组织计量校准并提供具有法定计量检定资质及获CMA或CNAS认可的计量机构出具的有效计量证书
	海南省海口市秀英区海秀西路9号海口海关动植物检疫中心B1305室

	8
	海口海关动植物检疫中心
	纯水机
	1
	9
	设备通过验收后，由供货方组织计量校准并提供具有法定计量检定资质及获CMA或CNAS认可的计量机构出具的有效计量证书
	海南省海口市秀英区海秀西路9号海口海关动植物检疫中心B1305室

	合计
	8
	124.46
	
	


九、付款办法

1.合同签订之日起10个工作日内，乙方（指供应商，下同）向甲方（指采购人，下同）交付合同金额10%的履约保证金，乙方提交下列单据之日起20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价70 %合同款。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

履约保证金以保函形式缴纳的，保函有效期应不少于6个月。履约保证金以转账形式缴纳的，在全部货物验收合格且乙方无任何违约行为后，甲方在乙方提交书面退款申请后10工作日内据实无息退还至乙方转入账户。

2.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 30 %合同款（金额）。

乙方提交单据：发票（原件）、双方签字的《设备采购项目验收单》。

3.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。
十、其他

无。
